硝酸盐传感器

- 技术参数

测量方法	离子选择法

测量范围	         0～100mg/L

0～1000mg/L

(两量程任选，默认0~100mg/L)

测量精度	±5%F.S.

分  辨 率	0.1mg/L

工作条件	0～40℃；<0.2MPa;

校准方式	两点校准

响应时间	30秒 T90

温度补偿	自动温度补偿(Pt100)

供电电压	12-24VDC

防护等级	IP68；水深<20米；

输出信号	Rs-485,MODBUS/RTU协议

使用寿命	传感器1年或以上；膜头6个月

线缆长度	标配10米，可定制

外壳材料	POM；可定制

- 传感器特点

一款基础型常规水质监测数字硝酸盐传感器；采用工业在线电极，PVC膜的硝酸盐离子选择电极制作而成，选择性的测试水中的硝酸盐离子含量,响应速度快，测量准确。内置温度传感器，可以自动温度补偿，适合在线长期监测环境使用。

- 数字传感器，直接输出Rs-485数字信号,支持MODBUS/RTU

- 内置温度传感器，可以自动温度补偿

- 3/4 “ NPT上下安装螺纹设计，便于安装

- 传感器功耗低，内部电路抗干扰设计

- 安装和电气连接

  - 安装

注意：传感器安装保持至少倾斜角度30°以上。

3.2电气连接

- 红色线—电源线（12或24VDC）

- 黑色线—地线（GND）

- 蓝色线—485A

- 白色线—485B

- 绿色线—屏蔽层

  - 通电前应仔细检查接线顺序，避免因接线错误而造成不必要的损失。

  - 接线说明：考虑到线缆长期浸泡在水中（包括海水）或暴露在空气中，所有接线处均要求做防水处理，用户线缆应具有一定的防腐蚀能力。

- 维护和保养

4.1使用和保养

用蒸馏水中（或去离子水中）清洗电极，吸干，不要擦干。把电极放到电极支架上。使用前，将电极前端浸在蒸馏水中（或去离子水中）中10分钟，然后浸在稀释的钾离子溶液中2小时。

电极使用前要保持干燥，电极的感应元件应该套入保护瓶中。在测试前，电极应在活化液中浸泡24小时。如果储存过夜或更长，则应用去离子水清洗电极头部，并擦干，然后放进原来的包装内。

检查接线端子处是否干燥，如有沾污，请用无水酒精擦拭，吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中，并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的电极，它的PVC膜可能变成半透明或附有沉积物，此时可用蒸馏水（或去离子水）冲洗。电极使用时间较长，出现测量误差时，须配合仪表进行标定,进行校正。

当用以上方式对电极进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时，说明电极已经失效，请更换电极。

4.2传感器的校准

注意：传感器在出厂前已经校准，若非超出测量误差不宜随意校准。

- 零点校准

将传感器放入盛有零点标准溶液的小瓶中，等待15-30分钟，待数值稳定后看显示的数值是否在误差范围内，如果不是则需进行零点校准。校准指令参照附录。

- 斜率校准

将传感器放入盛有斜率标准溶液的小瓶中，等待15-30分钟，待数值稳定后看显示的数值是否在误差范围内，如果不是则需进行斜率校准。校准指令参照附录。

  - 5.质量和服务

  - 5.1质量保证

我司提供自销售日起半年内的本产品售后服务，但不包括不当使用所造成的损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自付。

  - 5.2配件和备件

| 说明 | 数量（pcs） |
| --- | --- |
| 传感器 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 说明书 | 1 |
| 标准液 | 按量程配置 |

  - 附录 数据通讯

  - 数据格式

Modbus通信默认的数据格式为：9600、n、8、1（波特率9600bps，1个起始位，8个数据位，无校验，1个停止位）。

波特率等参数可以定制。

  - 信息帧格式

- 读数据指令帧

01		   03         xx	xx	          xx	xx	       xx 	xx

地址     功能码     寄存器地址         寄存器数量   CRC校验码（低字节在前）

- 读数据应答帧

01		   03         xx	  xx……xx		xx	xx

地址     功能码    字节数   应答数据     CRC校验码（低字节在前）

- 写数据指令帧

01		   06	      xx xx           xx  xx  	    xx	 xx

地址     功能码    寄存器地址      写入数据    CRC校验码（低字节在前）

- 写数据应答帧（同写数据指令帧）

01		   06	     xx  xx	        xx	xx	     xx  xx

地址     功能码   寄存器地址      写入数据    CRC校验码（低字节在前）

3.寄存器地址

寄存器地址

| 寄存器地址 | 名称 | 读/写 | 说明 | 寄存器个数 (字节) | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0100 | 温度值 | R 读 | ℃ 值x10（如：25.6℃的温度显示为256，默认1位小数。) | 1（2字节） | unsigned short |
| 0x0101 | 硝酸盐值 | R 读取 | mg/L值x10(如：16.2mg/L的硝酸盐显示为162，默认1位小数。) | 1（2字节） | unsigned short |
| 0x1000 | 温度校准 | R/W 读取/写入 | 温度校准：写入数据为实际温度值x10；读出数据为温度校准偏移量x10。 | 1（2字节） | unsigned short |
| 0x1001 | 硝酸盐零点校准 | R/W 读取/写入 | 量程为 0～100mg/L 写入数据为标准溶液 实际值×10；（零点10mg/L） | 1（2字节） | unsigned short |
| 0x1003 | 硝酸盐斜率校准 | R/W 读取/写入 | 量程为 0～100mg/L 写入数据为标准溶液 实际值×10；（斜率点100mg/L） | 1（2字节） | unsigned short |
| 0x2000 | 传感器地址 | R/W 读取/写入 | 默认为1，数据范围1-255。 | 1（2字节） | unsigned short |
| 0x2003 | 波特率设置 | R/W 读取/写入 | 默认为9600。写入0为4800；写入1为9600；写入2为19200。 | 1（2字节） | unsigned short |
| 0x2020 | 恢复出厂设置 | W 写 | 校准值恢复出厂校准值，写入数据为1，校准值恢复未校准状态，写入数据为0。注意，传感器重置后需再次校准方可使用。 | 1（2字节） | unsigned short |

4.命令示例

默认寄存器：

- 更改从机地址：

地址:0x2000(42001)

寄存器个数：1

功能码：0x06

默认传感器地址：01

更改传感器的Modbus设备地址，将设备地址01改为06，范例如下：

发送指令：01 06 20 00 00 06 02 08

回应：01 06 20 00 00 06 02 08；注：地址改为06，掉电保存。

- 波特率：

地址：0x2003(42004)

寄存器个数：1

功能码：0x06

默认值： 1（9600bps）

支持的值：0-2（4800-19200bps）

波特率可上位机设置更改，更改后不需重启即可工作，掉电后波特率保存上位机设置。波特率支持4800,9600,19200。整数值分配的波特率如下：

| 整数 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 4800 bps |
| 1 | 9600 bps |
| 2 | 19200 bps |

发送指令：01 06 20 03 00 02 F3 CB

回应：01 06 20 03 00 02 F3 CB注：波特率改为了19200bps，掉电保存。

功能寄存器：

a）测量温度指令：

地址：0x0100（40101）

寄存器个数：1

功能码：0x03

读取示例值：19.2℃

发送指令：01 03 01 00 00 01 85 F6

回应：01 03 02 00 C0 B8 14

返回十六进制无符号整型数据， 温度值=Integer/10,保留1位小数位。

b）测量硝酸盐值指令：

地址：0x0101（0x40102）

寄存器个数：1

功能码：0x03

读取示例值：30.0mg/L

发送指令：01 03 01 01 00 01 D4 36

回应：01 03 02 01 2C B8 09

寄存器返回十六进制无符号整型数据，硝酸盐值=Integer/10,保留1位小数位。

c）连续读取温度和硝酸盐值指令：

地址：0x0100(40101)

寄存器个数：2

功能码：0x03

读取示例值：温度19.2℃和NO3值30.0mg/L

发送指令：01 03 01 00 00 02 C5 F7

回应：01 03 04 00 C0 01 2C FA 42

寄存器返回十六进制无符号整型数据，温度值=Integer/10,保留1位小数位

寄存器返回十六进制无符号整型数据，硝酸盐值=Integer/10,保留1位小数位。

e）校准指令：

温度校准

地址：0x1000(41001)

寄存器个数：1

功能码：0x06

校准示例：温度25.8℃下校准

发送指令：01 06 10 00 01 02 0C EC

回应：01 06 10 00 01 02 0C EC

传感器需要在恒定温度环境下，温度示数不再波动后校准。

硝酸盐零点校准

地址：0x1001(41002)

寄存器个数：1

功能码：0x06

校准示例：写入数据为所用标准液浓度x10的数值。读出的数据为零点校准值对应的mV值x100。

量程0~100mg/L为例： 10mg/L标准液中校准零点:

发送指令：01 06 10 01 00 64 DD 21

回应：01 06 10 01 00 64 DD 21

硝酸盐斜率校准

地址：0x1003(41004)

寄存器个数：1

功能码：0x06

校准示例：写入数据为所用标准液浓度x10的数值。读出的数据为零点校准值对应的mV值x100。

量程0~100mg/L为例： 100mg/L标准液中校准斜率:

发送指令：01 06 10 03 03 E8 7D B4

回应：01 06 10 03 03 E8 7D B4